## Slide 1
Dot 측정 영역과
가우시안 레벨 해석
01
7×7 가중치, 측정 좌표, 시프트 영향의 정량 분석
uLED 현재 소스 기준
2026.09.05
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189

## Slide 2
핵심 답변
영역의 크기와 중심 좌표가 함께 레벨을 결정합니다
02
질문 | 현재 구현의 답
무엇을 측정하나 | R / G / B sub dot 각각의 중심 주변 레벨
얼마나 넓게 보나 | 정수 중심 7×7, 소수점 중심은 최대 8×8 원본 픽셀
중앙 픽셀 비중은 | 400 / 4096 = 9.765625%
시프트를 보정하나 | 필터는 밝기를 평균화함. 위치 보정은 맵/정합이 담당
몇 px까지 괜찮나 | dot 폭과 잔여 좌표 오차에 따라 달라짐
수치 실험은 가정한 dot 영상으로 계산했습니다. 실제 장비의 허용 시프트는 실측으로 확정해야 합니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189

## Slide 3
pixel, dot, sub dot의 구분
03
용어 | 의미 | 측정과의 관계
pixel / px | 카메라 이미지의 물리 픽셀 | 7×7 커널의 좌표 단위
dot | R/G/B sub dot을 포함하는 논리 단위 | rx, ry는 dot index
sub dot | R 또는 G 또는 B의 개별 발광 위치 | 각 중심에서 레벨을 따로 계산
표시 column | dot index와 channel phase로 변환 | 1-base: rx=1이면 R=1, G=2, B=3
논리 dot 1개를 하나의 7×7 영역으로 묶어 RGB 합산하는 방식으로 해석하면 안 됩니다.
Notes: 출처: 사용자 제공 AGENTS.md, 검사 좌표/인덱스 용어 기준.

## Slide 4
dot 영역을 결정하는 네 가지 기준
04
구분 | 영역 또는 크기 | 역할
검사 ROI | Recipe에 지정한 이미지 영역 | 검사할 대상의 범위
dot pitch | 동일 채널 중심 사이 거리, px | 격자 index와 예상 위치
검출 blob / 탐색창 | Threshold, Area, Width/Height, pitch 등 | 중심 후보 검출과 배치 확인
레벨 커널 | 중심 주변 오프셋 −3…+3, 49개 | 밝기 가중 평균
MinArea/MaxArea를 바꾸면 검출 조건이 달라집니다. 가우시안 측정 영역은 계속 7×7입니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196

## Slide 5
중심 후보를 찾는 기준
blob 중심은 threshold를 통과한 연결 성분의 무게중심입니다
05
1 검출용 영상 준비: 설정에 따라 top-hat 배경 평탄화 적용
2 Threshold 초과 픽셀을 8방향 연결 성분으로 묶음
3 Min/Max Area와 Width/Height 범위로 후보를 제한
4 통과한 성분의 centroid를 위치 후보로 사용
이 centroid는 이진 성분의 기하학적 중심입니다. 최대 밝기 픽셀 또는 밝기 가중 centroid와 다릅니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
CorrectedDenseMapInspector.cs:1192–1246

## Slide 6
표준맵의 탐색창과 레벨 영역
탐색창은 위치 검증용이고, 7×7은 레벨 계산용입니다
06
탐색창 반폭 = max(3, floor(0.4 × pitch))
예시 pitch X/Y | 탐색창 X×Y | 정수 중심 레벨 영역
10 / 10 px | 9×9 px | 7×7 px
18 / 18 px | 15×15 px | 7×7 px
24 / 18 px | 19×15 px | 7×7 px
표의 pitch는 계산 예시입니다. 현재 운영 Recipe의 실제 pitch/배율/허용 blob 면적은 별도 확인이 필요합니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
CorrectedDenseMapInspector.cs:661–662,1092–1115

## Slide 7
최종 측정 중심은 실행 경로에 따라 달라집니다
07
경로 | 최종 측정 좌표 | 개별 dot 이동을 따라가나
표준맵 | 회전·스케일·이동을 적용한 표준 좌표 | 개별 centroid로 재중심화하지 않음
표준맵 미사용 기준 채널 | 검출 및 보간·보정으로 확정한 dense map | 맵 구성/보정 결과에 따름
형제 채널 | 확정 맵 + RGB phase offset | 개별 재검출 없이 측정
W 패턴 | RGB에서 확정한 sub dot 좌표 재사용 | W 자체 중심을 새로 찾지 않음
따라서 “항상 실제 발광 중심에서 측정한다”는 설명은 현재 전체 검사 경로에 맞지 않습니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
uLedIp/Inspection/PointGridInspectionAlgorithm.cs:525–602, 1450–1528, 1910–1931

## Slide 8
레벨에 사용하는 영상과 값의 단위
08
컬러 입력: 각 픽셀에서 gray = max(R, G, B)
측정 입력: CV_8UC1, 0…255 DN의 검사 gray
레벨 출력: 가중 평균의 double 값, 소수점 유지
검출용 top-hat 영상과 실제 레벨 샘플링용 gray는 구분
DN은 영상 수치입니다. 별도 광학·카메라 보정 없이 cd/m² 또는 전류값으로 해석할 수 없습니다.
Notes: uLedIp/Inspection/InspectionImageConverter.cs:16–49
uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189

## Slide 9
실제 7×7 커널의 정의
현재 코드는 고정된 이항 계수로 가우시안을 근사합니다
09
k = [1, 6, 15, 20, 15, 6, 1] / 64
W(i,j) = k(i) × k(j) Σ W = 1
L(cx,cy) = Σ W(i,j) × Ĩ(cx+i, cy+j)
i,j = −3…+3 Ĩ는 Bilinear 또는 Nearest 방식의 픽셀 읽기
축별 분산 = 1.5 px², 등가 표준편차 ≈ 1.225 px. σ를 Recipe에서 입력하는 구조는 아닙니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196

## Slide 10
49개 픽셀의 가중치 전체 표
행과 열은 측정 중심에서의 오프셋입니다. 단위: %
10
dy / dx | −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3
-3 | 0.0244 | 0.1465 | 0.3662 | 0.4883 | 0.3662 | 0.1465 | 0.0244
-2 | 0.1465 | 0.8789 | 2.1973 | 2.9297 | 2.1973 | 0.8789 | 0.1465
-1 | 0.3662 | 2.1973 | 5.4932 | 7.3242 | 5.4932 | 2.1973 | 0.3662
0 | 0.4883 | 2.9297 | 7.3242 | 9.7656 | 7.3242 | 2.9297 | 0.4883
1 | 0.3662 | 2.1973 | 5.4932 | 7.3242 | 5.4932 | 2.1973 | 0.3662
2 | 0.1465 | 0.8789 | 2.1973 | 2.9297 | 2.1973 | 0.8789 | 0.1465
3 | 0.0244 | 0.1465 | 0.3662 | 0.4883 | 0.3662 | 0.1465 | 0.0244
중앙 9.7656%, 가로/세로 바로 옆 7.3242%, 대각선 바로 옆 5.4932%, 네 모서리 각각 0.0244%
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
모든 백분율은 ki×kj/4096×100으로 직접 계산. 표시값만 반올림.

## Slide 11
영역별로 누적되는 가중치
11
중심을 포함한 영역 | 누적 가중치 | 추가 테두리의 가중치
1×1 | 9.765625% | 중앙 1 pixel
3×3 | 61.035156% | 1×1 밖 8 pixel: 51.269531%
5×5 | 93.847656% | 3×3 밖 16 pixel: 32.812500%
7×7 | 100.000000% | 5×5 밖 24 pixel: 6.152344%
“7×7 전체를 똑같이 본다”는 해석은 틀립니다. 주된 기여는 중앙 5×5 안에서 나옵니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
중앙 정사각형 누적 = 해당 1D 계수합의 제곱 /4096.

## Slide 12
dot 크기와 레벨 값의 관계
동일한 최대 밝기라도 밝은 면적이 작으면 레벨이 낮습니다
12
200 DN인 영역 | 최대 밝기 | 가우시안 레벨
중앙 1×1 | 200 DN | 19.5313 DN
중앙 3×3 | 200 DN | 122.0703 DN
중앙 5×5 | 200 DN | 187.6953 DN
7×7 전체 | 200 DN | 200.0000 DN
밝은 영역 바깥은 0 DN으로 둔 단순 예시입니다. 레벨은 peak도 전체 광량의 합도 아닙니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
자체 계산: 배경=0, 지정 정사각형만 200 DN, 정수 중심, 이웃 없음.

## Slide 13
Bilinear의 네 픽셀 혼합
소수점 중심을 정수 픽셀로 반올림하지 않고 반영합니다
13
원본 위치 | 보간 가중치 | 예시 DN | 기여 DN
(100, 200) | 0.75×0.40 = 30% | 100 | 30
(101, 200) | 0.25×0.40 = 10% | 120 | 12
(100, 201) | 0.75×0.60 = 45% | 140 | 63
(101, 201) | 0.25×0.60 = 15% | 160 | 24
보간값 129 DN에 해당 커널 위치의 W(i,j)를 곱해 합산
중앙 커널 위치라면 기여도 = 129 × 400 / 4096 = 12.5977 DN
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
SampleBilinear 메서드. 예시 중심=(100.25,200.60).

## Slide 14
7×7 샘플이 최대 8×8 원본 픽셀을 읽는 이유
Bilinear에서 각 축의 소수점 부분이 0보다 크면 인접 픽셀도 읽습니다
14
측정 좌표 | 가상 샘플 위치 | 원본에서 비중이 0보다 큰 영역
정수 X, 정수 Y | 7×7 = 49개 | 7×7 = 49개
소수 X, 정수 Y | 7×7 = 49개 | 8×7 = 56개
소수 X, 소수 Y | 7×7 = 49개 | 8×8 = 64개
예: cx=100.25, cy=200.60이면
x=97…104, y=197…204 원본 픽셀이 기여
영상 내부 기준입니다. 물체면 환산은 7×sx, 7×sy µm이며 sx/sy는 실제 보정된 µm/px 값이 필요합니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196

## Slide 15
0.5 px 위상에서 바뀌는 유효 가중치
15
축별 유효 계수 = [1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1] / 128
위상 | 최대 원본 픽셀 비중 | 축별 유효 분산
(0, 0) | 400 / 4096 = 9.7656% | 1.5 px²
(0.5, 0.5) | 1225 / 16384 = 7.4768% | 1.75 px²
Bilinear는 좌표 변화에 따른 값을 연속적으로 잇습니다. 유효 폭과 peak 감쇠는 소수점 위상에 따라 조금 달라집니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
q(n)=0.5k(n)+0.5k(n−1), 원본 8개 픽셀에 대한 유효 1D kernel.

## Slide 16
가우시안을 쓰는 이유와 대가
16
항목 | 효과 | 함께 고려할 점
고주파 잡음 | 주변을 평균해 단일 pixel 요동 감소 | 상관 잡음·밝기 드리프트는 그대로 남을 수 있음
중심 부근 강조 | 주변 배경보다 중심 신호 비중을 높임 | 위치가 틀리면 밝은 dot도 저평가
좌표 변화 | Bilinear와 함께 부드러운 레벨 변화 | 정합이나 실제 dot 이동 보정은 별도
계산량 | 49개 위치의 고정 계수 가중합 | Bilinear는 각 위치에서 이웃 4개 읽기
고립된 정상 dot의 대칭 형태를 측정할 때 유리하지만, 좁은 발광부의 peak와 이웃 dot 대비는 감소합니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
잡음 수치는 독립·동일분산 잡음, 영상 내부·정수 중심에서의 가중합 계산.

## Slide 17
잡음 감소량의 정량 비교
17
방법 | 출력 잡음 표준편차 / 입력 | 입력 잡음 4 DN일 때
중앙 pixel 1개 | 1.0000 | 4.0000 DN
균일 7×7 평균 | 1/7 = 0.1429 | 0.5714 DN
현재 가우시안 7×7 | 0.2256 | 0.9023 DN
현재 커널의 유효 독립 표본 수 ≈ 19.65 pixels
균일 평균이 잡음만 보면 더 작지만 가장자리·배경 비중도 큽니다. 표는 독립 잡음과 정수 중심을 가정합니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
Var(L)=σn²Σw². 이항7×7: sqrt(ΣW²)=Σk²=924/4096=0.2255859375. Neff=1/ΣW².

## Slide 18
시프트 해석: 전체 이동과 잔여 오차
18
상황 | 측정 중심과 발광 중심 | 레벨 영향
전체가 이동, 맵 정합 성공 | 맵도 함께 움직여 잔여 오차가 작음 | 주로 보간·픽셀 위상 차이
개별 dot만 이동 | 주변/표준맵 중심과 dot 중심이 어긋남 | 신호가 낮은 가중치 쪽으로 이동
RGB phase 또는 W 위치 오차 | 재사용 좌표와 실제 발광 위치가 어긋남 | 채널별 레벨 편향 가능
측정점만 반올림 이동 | Nearest의 정수 위치 선택이 바뀜 | 계단식 레벨 변화 가능
중요한 값은 실제 이동량 자체보다 잔여 오차 δ = 발광 중심 − 최종 측정 중심입니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196

## Slide 19
시프트 수치 실험의 조건
19
Iδ(x,y) = round{10 + 200 exp[−r²/(2s²)]}
r² = (x−δx)² + (y−δy)²
배경 10 DN, 중심 peak 210 DN, 이웃 dot 없음
s는 dot 표준편차: 1.0 / 1.5 / 2.0 px (FWHM ≈ 2.355s)
X 방향 0…3 px 이동, 측정 중심 (0,0)에 고정
실제 코드와 같은 고정 7×7 가중치로 계산
실험용 수학 영상입니다. 실제 장비의 발광 형태, 광학 PSF, 픽셀 적분, 잡음에 따라 결과가 달라집니다.
Notes: 자체 수치 실험. 실측 장비 데이터 아님. Iδ(x,y)=round[10+200 exp(-((x-δx)²+(y-δy)²)/(2s²))], 정수 격자에서 8-bit DN 생성, 무잡음·무포화·이웃 dot 없음·영상 경계에서 충분히 멂. 현재 코드의 이항 7×7과 bilinear를 직접 계산. 배경을 뺀 유지율은 설명용이며 실제 sampler는 배경을 빼지 않음. 재현 코드: .codex-dot-ppt/build.mjs.

## Slide 20
동일한 7×7 영역에서 밝은 부분이 이동하는 모습
수치 영상의 원본 DN입니다. 두 표 모두 중심 sample 좌표는 (0,0)입니다
20
정렬된 dot, δx=0 px
14 | 21 | 32 | 37 | 32 | 21 | 14
21 | 44 | 76 | 92 | 76 | 44 | 21
32 | 76 | 138 | 170 | 138 | 76 | 32
37 | 92 | 170 | 210 | 170 | 92 | 37
32 | 76 | 138 | 170 | 138 | 76 | 32
21 | 44 | 76 | 92 | 76 | 44 | 21
14 | 21 | 32 | 37 | 32 | 21 | 14
레벨 128.24 DN
오른쪽 이동, δx=1 px
11 | 14 | 21 | 32 | 37 | 32 | 21
12 | 21 | 44 | 76 | 92 | 76 | 44
15 | 32 | 76 | 138 | 170 | 138 | 76
16 | 37 | 92 | 170 | 210 | 170 | 92
15 | 32 | 76 | 138 | 170 | 138 | 76
12 | 21 | 44 | 76 | 92 | 76 | 44
11 | 14 | 21 | 32 | 37 | 32 | 21
레벨 113.88 DN
각 표의 열과 행은 −3…+3 px입니다. 같은 밝기의 dot도 중앙 가중치에서 벗어나면 측정 레벨이 낮아집니다.
Notes: 자체 수치 실험. 실측 장비 데이터 아님. Iδ(x,y)=round[10+200 exp(-((x-δx)²+(y-δy)²)/(2s²))], 정수 격자에서 8-bit DN 생성, 무잡음·무포화·이웃 dot 없음·영상 경계에서 충분히 멂. 현재 코드의 이항 7×7과 bilinear를 직접 계산. 배경을 뺀 유지율은 설명용이며 실제 sampler는 배경을 빼지 않음. 재현 코드: .codex-dot-ppt/build.mjs.

## Slide 21
고정 측정점에서 dot이 이동할 때
세로축은 배경을 뺀 신호 유지율입니다. 원래 위치를 100%로 정규화
21
Chart: X 방향 잔여 시프트 (px)
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3
dot s=1 px | 100 | 99.1556 | 95.3358 | 90.1985 | 82.7916 | 74.7868 | 65.1998 | 56.0365 | 46.5106 | 38.1729 | 29.8591 | 23.2077 | 17.1478
dot s=1.5 px | 100 | 99.1609 | 96.7435 | 92.9315 | 87.8514 | 81.6196 | 74.6378 | 67.1213 | 59.4586 | 51.6563 | 44.2513 | 37.1762 | 30.8441
dot s=2 px | 100 | 99.4859 | 97.9292 | 95.1212 | 91.4152 | 86.947 | 81.8409 | 75.9877 | 69.798 | 63.4335 | 57.0981 | 50.6558 | 44.4509
1 px 이동 시
s=1 : 82.79%
s=1.5 : 87.85%
s=2 : 91.42%
같은 1 px 오차라도 좁은 dot이 더 민감합니다. 측정점이 따라가지 않는 조건의 결과입니다.
Notes: 자체 수치 실험. 실측 장비 데이터 아님. Iδ(x,y)=round[10+200 exp(-((x-δx)²+(y-δy)²)/(2s²))], 정수 격자에서 8-bit DN 생성, 무잡음·무포화·이웃 dot 없음·영상 경계에서 충분히 멂. 현재 코드의 이항 7×7과 bilinear를 직접 계산. 배경을 뺀 유지율은 설명용이며 실제 sampler는 배경을 빼지 않음. 재현 코드: .codex-dot-ppt/build.mjs.

## Slide 22
시프트별 실제 계산 레벨
예시 dot 폭 s=1.5 px, 측정점은 고정
22
X 시프트 | 출력 레벨 (DN) | 신호 유지율 | 신호 감소율
0 px | 128.24 | 100.00% | 0.00%
0.25 px | 127.25 | 99.16% | 0.84%
0.5 px | 124.39 | 96.74% | 3.26%
1 px | 113.88 | 87.85% | 12.15%
1.5 px | 98.25 | 74.64% | 25.36%
2 px | 80.31 | 59.46% | 40.54%
3 px | 46.47 | 30.84% | 69.16%
유지율 = (Lδ−10)/(L0−10). 실제 검사 레벨 L에는 배경 10 DN이 포함됩니다.
Notes: 자체 수치 실험. 실측 장비 데이터 아님. Iδ(x,y)=round[10+200 exp(-((x-δx)²+(y-δy)²)/(2s²))], 정수 격자에서 8-bit DN 생성, 무잡음·무포화·이웃 dot 없음·영상 경계에서 충분히 멂. 현재 코드의 이항 7×7과 bilinear를 직접 계산. 배경을 뺀 유지율은 설명용이며 실제 sampler는 배경을 빼지 않음. 재현 코드: .codex-dot-ppt/build.mjs. dot s=1.5 px.

## Slide 23
측정점이 따라갈 때: Bilinear와 Nearest
영상 dot과 측정 중심을 함께 이동시킨 결과입니다
23
Chart: 함께 이동한 X 위치 (px)
| 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00
Bilinear | 128.2422 | 127.1199 | 125.8506 | 125.151 | 124.8673 | 124.3916 | 124.8673 | 125.151 | 125.8506 | 127.1199 | 128.2422
Nearest | 128.2422 | 128.2788 | 127.6172 | 126.9141 | 126.0474 | 124.3916 | 126.0474 | 126.9141 | 127.6172 | 128.2788 | 128.2422
완전히 일정하지는 않음
픽셀 격자에서의 샘플링 위상과 보간 때문에 작은 주기 변화가 남습니다.
Bilinear는 소수점 좌표를 반영하지만, 항상 더 높은 레벨을 만들지는 않습니다.
고정 중심에서 생기는 큰 저하와, 중심 추종 후 남는 위상 변화를 구분해야 합니다.
Notes: 자체 수치 실험. 실측 장비 데이터 아님. Iδ(x,y)=round[10+200 exp(-((x-δx)²+(y-δy)²)/(2s²))], 정수 격자에서 8-bit DN 생성, 무잡음·무포화·이웃 dot 없음·영상 경계에서 충분히 멂. 현재 코드의 이항 7×7과 bilinear를 직접 계산. 배경을 뺀 유지율은 설명용이며 실제 sampler는 배경을 빼지 않음. 재현 코드: .codex-dot-ppt/build.mjs. dot s=1.5 px, 샘플 중심=(δ,0). Nearest의 정확한 0.5 tie는 원코드 Math.Round의 ties-to-even이며 이 대칭 실험에서는 양쪽 값이 같다.

## Slide 24
가우시안은 얼마나 시프트 민감도를 줄이나
dot s=1.5 px, 측정점 고정, 배경을 뺀 신호 유지율
24
Chart: 잔여 시프트 (px)
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3
중앙 pixel 1개 | 100 | 98.5 | 94.5 | 88 | 80 | 70.5 | 60.5 | 50.5 | 41 | 32.5 | 25 | 18.5 | 13.5
가우시안 7×7 | 100 | 99.1609 | 96.7435 | 92.9315 | 87.8514 | 81.6196 | 74.6378 | 67.1213 | 59.4586 | 51.6563 | 44.2513 | 37.1762 | 30.8441
1 px 이동
중앙 pixel
80.00%
가우시안
87.85%
이 예시에서는 상대적인 이동 민감도가 줄어듭니다. 대신 원래 위치의 절대 peak도 평균화로 낮아집니다.
Notes: 자체 수치 실험. 실측 장비 데이터 아님. Iδ(x,y)=round[10+200 exp(-((x-δx)²+(y-δy)²)/(2s²))], 정수 격자에서 8-bit DN 생성, 무잡음·무포화·이웃 dot 없음·영상 경계에서 충분히 멂. 현재 코드의 이항 7×7과 bilinear를 직접 계산. 배경을 뺀 유지율은 설명용이며 실제 sampler는 배경을 빼지 않음. 재현 코드: .codex-dot-ppt/build.mjs. 추가: 동일 영상 중심 raw pixel과 7×7 Gaussian의 배경 제거 신호 유지율 비교.

## Slide 25
이론 근사로 보는 허용 잔여 오차
연속 가우시안 근사입니다. 앞의 이산 커널 계산과 구분합니다
25
S(δ) / S(0) ≈ exp[−|δ|² / {2(s² + 1.5)}]
dot 폭 s | 신호 95% 유지의 ¦δ¦ | 신호 90% 유지의 ¦δ¦
1 px | 0.51 px | 0.73 px
1.5 px | 0.62 px | 0.89 px
2 px | 0.75 px | 1.08 px
|δ|=√(δx²+δy²). 실제 허용 오차는 실측 dot 영상과 레벨/등급 허용 변동으로 확정해야 합니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
자체 유도: 연속 2D Gaussian dot과 정규화 Gaussian kernel의 convolution. 실제 이항·유한 지지·8-bit·보간과 차이가 있음.

## Slide 26
이웃 dot과 배경이 섞이는 영향
26
밝은 단일 pixel 위치 | 측정점 레벨에 더하는 값
중심 (0,0) | 19.5313 DN
중심에서 (2,0) px | 5.8594 DN
중심에서 (3,0) px | 0.9766 DN
중심에서 (4,0) px | 정수 중심에서는 0 DN
실제 이웃 dot은 면적과 광학 꼬리를 가지므로
여러 pixel의 기여를 모두 더해야 합니다.
균일 배경 B는 그대로 +B가 됩니다. 현재 Gaussian sampler 자체는 배경 감산을 하지 않습니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
자체 계산: 200 DN impulse 하나의 기여=200×W(dx,dy).

## Slide 27
영상 경계와 ROI 경계의 주의점
27
상황 | 현재 동작 | 영향
Bilinear: 영상 밖 | 좌표를 영상 가장자리로 clamp | 가장자리 pixel을 반복해 사용
Nearest: 영상 밖 | 밖의 항을 제외하고 남은 가중치로 나눔 | 유효 커널의 모양과 분모가 바뀜
검사 ROI 가장자리 | 최종 sample 좌표의 ROI 포함 여부와 구분 | 7×7이 ROI 안에만 머문다는 보장은 없음
두 방식의 영상 경계 처리는 서로 다릅니다. 경계에서의 측정값을 내부 dot과 동일 조건으로 비교하지 않습니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
PointGridInspectionAlgorithm.cs:1591–1593

## Slide 28
레벨 저하와 등급 해석
28
상대 레벨 = 측정 레벨 / 정상 기준 레벨 × 100
정상 기준은 설정된 percentile로 산출하며 P90 설정을 사용 가능
현재 경로는 Recipe의 A/B/C 기준을 비교하고 그 미만을 D로 처리
절대 레벨 판정 경로에서는 비율 대신 DN을 사용
공통 오차는 상대 비율에서 일부 상쇄될 수 있지만 절대 레벨은 변함
개별 dot의 위치 오차는 실제 밝기 저하처럼 보일 수 있습니다. 레벨과 중심 잔차를 함께 확인해야 합니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
CorrectedDenseMapInspector.cs:187–208,2741–2746
uLedIp/Inspection/PointGridInspectionAlgorithm.cs:525–602, 1450–1528, 1910–1931

## Slide 29
실제 장비에서 확인할 실험
29
확인 항목 | 측정 방법 | 확정할 값
dot 크기 | 원본의 X/Y 밝기 profile과 blob 폭 확인 | px 단위 발광 폭, 배경, 포화 여부
좌표 잔차 | 최종 맵 좌표와 실제 centroid 비교 | 채널별 δx/δy 분포
시프트 민감도 | 같은 원본에 측정점만 0.1 px씩 이동 | 레벨 변화 곡선, 1/5/10% 손실 위치
반복 안정도 | 동일 조건으로 반복 촬영 | 레벨 평균/표준편차와 등급 변화
경로 차이 | 표준맵, 기준/형제 채널, W를 구분 | 어느 경로의 중심 오차인지
측정점만 이동하는 실험은 커널 민감도 확인용입니다. 실제 촬영 시프트에는 광학·픽셀 위상 효과가 추가됩니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
자체 제안: 구현 변경 없이 원본과 좌표를 고정하여 평가.

## Slide 30
해석 기준 정리
30
레벨 영역은 고정 7×7이고 Bilinear의 원본 지지는 최대 8×8입니다.
중앙 3×3이 61.04%, 중앙 5×5가 93.85%를 차지합니다.
가우시안은 잡음과 위치 민감도를 줄이지만 peak도 낮춥니다.
시프트 영향은 dot 폭과 최종 측정 중심의 잔여 오차로 판단합니다.
레벨, 실제 중심, 맵 좌표를 같이 보면 밝기와 위치 문제를 구분할 수 있습니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189

## Slide 31
부록: OpenCV 기본 7×7과의 차이
31
항목 | 현재 프로젝트 | OpenCV 기본 σ=0, 7×7
1D 분자, 분모 64 | 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 | 2, 7, 14, 18, 14, 7, 2
중앙 2D 가중치 | 400/4096 = 9.7656% | 324/4096 = 7.9102%
축별 분산 | 1.5 px² | 1.875 px²
계산 경계 | Bilinear clamp / Nearest 재정규화 | GaussianBlur의 borderType에 따름
cv2.GaussianBlur(gray,(7,7),0) 결과로 현재 레벨을 대체하면 같은 수치가 나온다고 보장할 수 없습니다.
Notes: uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
https://github.com/opencv/opencv/blob/4.x/modules/imgproc/src/smooth.dispatch.cpp
OpenCV 공식 소스의 n=7, sigma<=0 고정 계수 분기 참조.

## Slide 32
부록: 근거와 적용 범위
32
가중치·보간·경계: GaussianLevelSampler.cs
측정 좌표·탐색창: CorrectedDenseMapInspector.cs
채널/W 좌표 재사용: PointGridInspectionAlgorithm.cs
검사 gray 변환: InspectionImageConverter.cs
외부 비교: OpenCV 공식 smooth.dispatch.cpp
현재 소스를 우선했습니다. 운영 Recipe와 실측 이미지가 지정되지 않아 영역 환산과 이동 영향은 조건별 예시로 제시합니다.
Notes: 모든 로컬 경로는 D:/ELP/Project/01.SDC/A1/uLED/Source/uLED_Develop_260903 기준.
uLedInspection.Algorithms/GaussianLevelSampler.cs:14–16, 93–196
uLedInspection.Algorithms/CorrectedDenseMapInspector.cs:122–157, 356–374, 661–797, 1092–1189
uLedIp/Inspection/PointGridInspectionAlgorithm.cs:525–602, 1450–1528, 1910–1931
uLedIp/Inspection/InspectionImageConverter.cs:16–49
https://github.com/opencv/opencv/blob/4.x/modules/imgproc/src/smooth.dispatch.cpp